噪音計相關法規修正草案公聽會

會議議程

壹、背景說明

- 本局自88年起將噪音計列為應經檢定之法定度量衡器，其列檢目的係為確保噪音管制機關（構）執行公務檢測時所用儀器之準確性，本局配合當時新版「度量衡法」於92年1月2日施行，於92年7月4日公告「噪音計檢定檢查技術規範（CNMV 58）第1版」實施至今，未曾辦理修正作業，爰參考最新國際規範版本進行研修。

- 為廣納各方意見，本局先行於104年3月30日召開「噪音計相關法規修正草案座談會」，會中針對「公務檢測用噪音計」之適用範圍及對象、「噪音計檢定檢查技術規範修正草案條文（CNMV 58-1）對照表」、「具倍頻濾波器噪音計檢定檢查技術規範草案（CNMV 58-2）」、新版噪音計技術規範修正草案檢定規費及實施日期等相關議題進行討論，重要決議臚列如下：

- 有關「公務檢測用噪音計」修正為「環境保護或勞動檢查機關執法用噪音計」，因行政院環境保護署與勞動部職業安全衛生署等權責機關並未派員與會，將於會後另函請上開兩權責機關表示意見後再行辦理。

- 依會議決議修正「噪音計檢定檢查技術規範修正草案條文（CNMV 58-1）」。

- 依會議決議修正「具倍頻濾波器噪音計檢定檢查技術規範草案（CNMV 58-2）」。

- 有關規費及實施日期將列入下次會議討論。

- 有關上開決議涉及「『公務檢測用噪音計』之適用範圍及對象」之議題，依行政院環境保護署及勞動部職業安全衛生署之意見，於104年6月10日「『度量衡器檢定檢查辦法』第3條修正條文草案第2次公聽會」會議討論，暫將「公務檢測用噪音計」之適用對象、執行法規名稱及用途別訂為：一、環境保護機關執行噪音管制法裁罰用。二、民用航空機關及國防機關所轄機場執行噪音管制法檢測用。三、勞動檢查機構執行職業安全衛生法裁罰用。另有關環境保護機關指定之噪音檢驗測定機構所用之噪音計是否納入列檢範圍尚待釐清。

- 除上開決議外，本局業依上開座談會之會議決議修正相關技術規範草案，爰召開本次公聽會，俾討論修正草案之適合性。

貳、討論議題

議題一：「噪音計檢定檢查技術規範修正草案條文（CNMV 58-1）對照表」（如附件1），提請討論。

說　明：

- 依104年3月30日會議決議：

- 為明確規定「噪音計檢定檢查技術規範（CNMV 58-1）」與「具倍頻濾波器噪音計檢定檢查技術規範（CNMV 58-2）」等2項技術規範之差異與關聯性，爰修正條文第1.1節修正為「本技術規範適用於應受檢定、檢查之時間加權、積分平均噪音計，提供1級與2級兩種噪音計等級的性能要求。」，另修正條文第1.2節修正為「具倍頻濾波器之噪音計應先經本技術規範檢定合格。」。

- 修正條文第2.3節修正為「頻率加權(frequency weighting)：顯示裝置上顯示的頻率加權訊號位準與相對應的恆幅正弦輸入訊號位準之間的差值，為特定的頻率函數。例如A加權、C加權及Z加權。」。

- 增加修正條文第3.1節（6）之表格名稱為「表1無響音場裝置自由場特性之容許偏差」，並配合修正後續表次。

- 修正條文第4.2節（2）修正為「製造廠商名稱或商標」。

- 調整修正條文第5.1節（9）及（10）之順序為「（9）過載指示。」及「（10）1k Hz頻率及時間加權。」。

- 增訂修正條文第5.2節為「5.2 構造：應符合第4節之規定。」，另原修正條文第5.2節至第5.13節之各節次一併配合往後調整。

- 為避免與度量衡法相關法規用語混洧，原修正條文第5.2節之備註修正為「註：若為多通道噪音計系統，必須檢測所有需要測試通道的指示值。」。

- 原修正條文第5.8節（3）之「平均時間」修正為「時間平均」，另原修正條文第5.3節（4）及（5）、第5.6節（3）、第5.7節（3）、第5.9節及（3）、第5.11節（3）、第5.12節（3）之「平均時間」亦一併配合修正為「時間平均」。

- 為清楚說明現行條文中公差之規定已移列至其他節次，於修正條文第5.5.1節說明欄增加「五、有關噪音計之器差及公差，以允收極限表示，參考IEC 61672-3第12.6節及IEC 61672-1第5.5節之規定，明訂於本技術規範第7.1節中。」之說明。

- 為清楚說明將現行規定之用語中，已將「公差」改為「允收極限」，爰於修正條文第7節說明欄增加「一、檢定及檢查公差於各節中說明，為增加易讀性，新增本節。二、參考IEC 61672-1 附錄A，公差(tolerance)涵蓋允收極限(acceptance limits)及最大容許量測不確定度(maximum-permitted uncertainty of measurement)，此節為各項檢定偏差未包含量測不確定度，為避免混淆，故將原公差以允收極限表示。」之說明。

- 有關修正條文第7.2節增列器具量測不確定度檢定項目之規定，請本局業務單位再與國家度量衡標準實驗室及財團法人台灣電子檢驗中心討論其可行性。

- 為統一法規用語，將「允收極限」修正為「公差」，爰未依104年3月30日會議決議（十）增加修正條文第7節說明欄之說明。

議題二：「具倍頻濾波器噪音計檢定檢查技術規範草案（CNMV 58-2）」（如附件2），提請討論。

說　明：

- 依104年3月30日會議決議：

- 條文第4.2節（2）修正為「製造廠商名稱或商標」。

- 增訂條文第5.2節為「5.2 構造：應符合第4節之規定。」，其餘各節次一併配合修正。

- IEC 61260-3/CD中1/1及1/3倍頻濾波器之中心頻率可從10Hz開始檢測，為說明本技術規範從20Hz開始檢測之原因，條文第5.3節說明欄修正為「參考OIML R130 附錄B.7及IEC 61260-3/CD 第10.2節之規定，明訂倍頻濾波器平坦頻率響應之檢測程序。檢測頻率範圍依據目前環保署公告之噪音管制標準規定的範圍全頻20 Hz至20 kHz及低頻20 Hz至200 Hz訂定之。」。

- 為統一法規用語，將「允收極限」修正為「公差」。

議題三：有關上開兩項新版噪音計技術規範修正草案檢定規費及實施日期，提請討論。

說　明：

- 依本局研擬之「噪音計檢定檢查技術規範修正草案」及「具倍頻濾波器噪音計檢定檢查技術規範修正草案」等2份草案，因檢定項目增加且新增待測物最大擴充不確定度之評估，經計算所需人力、物料、設備及校正追溯等成本分析，初步規劃檢定規費分別為新臺幣8,000元/具及新臺幣3,200元/具（如附件3）；換言之，未來噪音計送檢基本規費為新臺幣8,000元/具，若具倍頻濾波器者，加收規費新臺幣3,200元/具，合計新臺幣11,200元/具。

- 考量本局噪音計代施檢定機構（目前為財團法人台灣電子檢驗中心）尚需依新版技術規範取得財團法人全國認證基金會之測試實驗室認證及報經本局同意，並俟修正噪音計檢定規費收費標準後，始完成相關列檢準備工作，故實施日期暫訂於106年1月1日。

参、臨時動議

（各單位倘有其他討論議題，請於104年6月18日前提供本案聯絡人。）